## Slide 1: 数字式非自动电子衡器
MTCT/MTCZ
2017/5/王亚东
Part 3: 软件及保护

## Slide 2: Agenda
To shift Highlight
Click the arrow, press shift key and move top or bottom
1 | 前言
2 | 概述
3 | 软件保护
4 | 软件接口及软件分割
5 | 数据传输和保存
6 | 软件下载

## Slide 3: 概述 前言 foreword
  法制计量包括计量性能要求和计量技术以及计量管理。系列介绍旨在帮助人们在执行标准要求时如何正确理解和确认符合标准所提出的要求。
  第一部分：对非自动衡器的计量性能以及与计量相关的一些内容进行归纳、描述和解释。因此，包括了计量性能要求、影响量或影响因子对性能影响的要求、在有电磁干扰时计量性能要求进行描述，以及整机、传感器、仪表之间技术参数的兼容性和核查。不描述采用何种设计技术满足这些要求。
  第二部分：对非自动衡器计量技术要求以及应用要求和功能需要符合的基本规定，计量性能的保护，防止有意无意的欺诈性使用要求加以表述。
  第三部分：由软件控制计量器具中的软件如何满足防止有意无意修改而存在欺诈性使用要求给出描述和解释。
  不同国家和地区在计量要求、计量技术和计量管理上的要求会有一些差异，但基本性能要求和管理思想是一致。本文档以被广泛认同的国际建议为主要参考文献对相关内容进行描述。

## Slide 4: Agenda
To shift Highlight
Click the arrow, press shift key and move top or bottom
1 | 前言
2 | 概述
3 | 软件保护
4 | 软件接口及软件分割
5 | 数据传输和保存
6 | 软件下载

## Slide 5: 概述 术语
法制相关软件 legally relevant software 衡器或模块的程序、数据、型式参数，满足法制管理规定和执行的功能。如测量结果、净重和皮重/预置皮重，小数点、符合、单位，称量范围，软件标识等。 并非衡器中所有软件都是法制相关的，衡器可以有法制计量不相关的功能，但不得影响法制相关软件的运行和安全
法制相关参数 legally relevant parameter 法制管理计量器具或模块的参数，法定相关参数分为型式特定参数和装置特定参数
法制相关程序
型式特定参数 type-specific parameter 参数的值仅取决于衡器的型式，是法定相关软件的一部分，它们在衡器型式批准时被确定。例如：重量计算参数，稳定性分析、价格计算规则和化整，软件标识。 相同型式产品中这些参数是一致的，不会因为规格不同，产品序列号不同而不同。即不是配置的，也不是校准获得的。
装置特定参数 device-specific parameter 参数的值取决于每台衡器自身，包括校正参数（量程调整等或修正参数），配置参数； 其调整和选择在衡器特定模式下许可，装置参数可分为不可调和授权可调两类。
型式参数与装置参数不是标准规定的，而是型式和装置规定的，有些参数在某种型式中是型式参数，在另一种型式中可能是装置参数，如称量单位MT的RT产品上是型式参数（kg），在仪表中是装置参数（t，kg，g），包括最大称量、计量单位等——适用于称重指示器。

## Slide 6: 术语
受保护的软件 protected software 铅封后，用户修改软件的法定功能程序以及型式特定参数和装置特定参数是不可能的，或对其修改能被检测到并且是明显的，说明软件是受保护的。例如除物理铅封以外，可以使用 软件标识管理和实现软件程序的保护，使用"audit trail"实现对法制相关参数的保护。
软件标识 Software Identification： 一个可读的序列号，属于法制相关软件，与该软件有密不可分的唯一关系（如版本号，校验和）。软件标识对于软件控制的衡器的要求是强制的，与软件的类型无关。
Audit trail： 一个连续的数据文件包，含带时间印签的事件信息记录，例如对装置参数的修改，或软件更新，或法定相关以及可以影响计量特性的活动。 audit trail 可以是事件计数器 – event counter 或 事件记事簿 – event logger 事件：修改衡器参数、调整因子或更新软件模块的行为。

## Slide 7: 术语
Audit Trail
事件计数器 event counter 不可复位的计数器，每个增量代表衡器的特定运行模式一次启动，以及一个或多个特定参数的修改或一个参数的多次修改。通常采用双计数器结构，一个记录参考计数值，一个记录事件计数值，两个计数器的差或差的变化表示修改事件的发生
事件记事簿 event logger 一个包括一系列记录的文件，每个记录包含装置特定参数变化事件的计数，改变参数的标识，参数改变的时间日期以及新的参数值。

## Slide 8: 概述 术语
软件修改 change of software
无意修改unintentional change 法定相关软件或参数的修改是衡器用户无意进行的。
使用一般软件工具有意修改 intentional change with common software tools 法定相关软件的修改是使用自身功能或通用软件工具以及公众具有的通用技术知识进行的。 一般通用软件工具指文本编辑软件。
使用特殊软件工具恶意修改 intentional change with special software tools 操纵或仿真法定相关软件，使用特殊软件工具和不是公众具有的通用技术知识进行的修改。
软件保护后前面两种修改是不可能的，后面的恶意修改是刑事犯罪。

## Slide 9: 概述 术语 – 基于IT技术
软件接口 software interface
包括程序代码和专用数据域，在法制相关和非法制相关软件模块之间接受、过滤或传输数据和命令。
软件分割 software separation
将衡器软件分为法制相关部分和非法制相关部分，它们之间通过软件接口通信。
测量数据长期保存 long-term storage of measurement data
测量数据传输 Transmission of measurement data
因日后法定相关目的，对完成的测量结果数据保存
测量数据通过通讯网络或其它方法传输到远端电子装置，用于进一步处理或（和）用于法制相关目的

## Slide 10: Agenda
To shift Highlight
Click the arrow, press shift key and move top or bottom
1 | 前言
2 | 概述
3 | 软件保护
4 | 软件接口及软件分割
5 | 数据传输和保存
6 | 软件下载

## Slide 11: 软件保护
  标准对软件的要求或采取的技术方案举例是法制计量管理最低要求（不具有欺诈性使用可能；功能和参数不被有意和无意修改），仅是从系统方案上提出可行的方法或思想。产品设计完全可以采用更有效的保护或算法，只要能证明满足标准的基本要求。
  需要采用的保护方法和衡器型式存在的风险等级以及用户需求应相对应，例如一般贸易使用、作为国家统计或基础信息的保护要求是不一样的。
  软件控制衡器型式分3类：
    嵌入式；
    专用PC（没有任何与称重及称重应用无关的其它软件）P type；
    通用PC（在通用PC中有称重软件，以及与称重无关的其它应用软件）U type。
    对于不同类型的软件采用不同的保护方法，满足受保护的程度是相同的。软件的种类和环境不同，采用的保护技术也不同，举例的技术方案和要求的使用或组合使用是根据结构型式、软件类型以及衡器软件和硬件环境确定的，技术的使用保证总体上法制相关软件受保护不会被有意无意的修改和破坏，或法制相关软件被修改破坏后不能就不能继续运行并通过软件标识证明已经被修改。
Notes: 。

## Slide 12: 软件保护
  软件保护技术：
软件标识的应用和要求：
  无论何种软件型式，软件控制衡器必须提供法制相关软件的标识。通过软件标识控制和识别证明法制功能是否收到保护或已经被破坏。
  因此衡器和模块的法定相关软件标识可以是软件版本号或其他标识，标识可以由多个部分组成的，至少有一个部分是与法制相关软件关联的。
  软件标识可以在衡器运行期间通过命令显示 或在开机的初始时期显示。也可以是通过命令将该标识打印。如果衡器或模块不带显示装置，应能在外接显示或打印装置上显示和打印。
  嵌入式软件：用户不使用专用开发工具是不可能修改或下载新的软件的，因此软件标识可以不是由算法生成的，而是版本号，例如：□□□-XX
  □□□ 代表法制软件部分，是固定的且与型式批准时所确定的标识相同，代表了所有计量相关和法制相关的软件部分；除非是因bug消除可以不改变版本号，其余与计量相关和法制相关的任何修改都应版本更新或新增版本（如果需要）。
  X X 代表应用软件部分，制造商根据自身版本管理允许有不同的标识表示应用软件修改、应用功能增加等。
Notes: 。

## Slide 13: 软件保护
  软件标识的应用和要求：
  通用PC软件：软件标识可以由3个部分组成，一个是型式批准时确定的，标识的产生至少是16位CRC校验和。一个是装置特定参数的16位CRC校验和(如适用)，用于校准和配置参数的保护；另一个是制造商应用软件(如适用)管理。
  通用PC法制相关软件的标识是通过算法生成的，它不仅用于计量管理，证明软件和参数是否受到修改，也是软件保护的技术方法。算法和加密层度根据被修改风险和保护要求确定，但最低是16位CRC校验和。
        专用PC软件：专用PC介于嵌入式和通用计算机之间，法制相关称重软件的硬件和软件环境类似于嵌入式是相当固定的，因此根据软件程序的保护方式可以采用与嵌入式软件相同方法使用版本号作为软件标识（用户不能进入操作系统），也可以通过算法计算获得法制相关软件标识。
Notes: 。

## Slide 14: 软件保护
物理铅封方法的应用和要求
  物理铅封适用于嵌入式软件和专用PC软件控制的衡器，仍是主要的参数保护方法之一。
  嵌入式智能衡器，不使用专业工具软件不会被修改和上传。物理铅封的使用是防止软件存储器的替换和对装置参数的修改。尽管如此，如果称量结果作为日后法制应用在衡器以外存储装置中保存，应采用不低于CRC-16校验和的保护。数据传送到保护层以外就不受铅封保护，对未保护的数据存在被有意和无意修改的可能。
  专用PC的操作系统采用保护技术防止用户进入操作系统。通过对外壳铅封保护衡器的装置特点参数，如果是仅通过对写开关控制保护，防止软件和参数的修改，要求在写开关保护后，不可能通过外围电路的通/断（飞线）屏蔽保护开关的作用。
  衡器由多个独立模块组成，例如一个是主要计量功能（嵌入系统），具有密封外壳或可以铅封的外壳（例如数传），一个是进行数字数据处理装置（如校准、置零、除皮等），另一个是具有操作系统的通用计算机，实现对数据进一步处理（如预置皮重功能、价格计算等）和显示、保存称量结果。除非对通讯电缆的连接采用铅封保护，否则相互之间的数据传输必须通过加密方式，只有专用程序才能对称重数据进行解析和显示。而其它通用软件和通信协议无法解析测量值。

## Slide 15: 软件保护
加密和audit trail 应用和要求
  通用PC很难通过封闭的外壳实现对软件的保护，并且通用PC允许用户进入操作系统，用于其它控制或数据处理。但作为法制计量器具的非自动衡器用PC至少要求的硬件环境是固定的，操作系统是固定的（R76要求型式评价时硬件和操作系统信息应提交文件说明），否则使用PC衡器的型式是不确定的。
  衡器的法制相关软件和计量特性、测量数据及数据的保存或传输必须受到保护：
      防止意外或有意修改，或能提供被修改证据；
      不受其它关联软件（应用软件）的影响；
      法定相关软件标识必须是通过算法生成的，易于获得和方便检查；
      法制相关参数必须通过算法获得并易于获得和检查，如果修改需要记录事件信息
  Audit trail 也可以用于专用PC对装置参数的保护。

## Slide 16: 软件保护 汇总
  法制相关软件及参数的保护型式：
      带软件的装置整体或部分由外壳保护并加以铅封——物理的；
      采用只读式存储器存放软件，或对写开关进行铅封——物理的；
      采用算法产生软件标识，不符合一致性要求时禁止运行——软件的；
      采用 audit trail 技术对装置参数进行保护——软件的；
      如果需要采用 授权 人加 audit trail 模式——软件的。

## Slide 17: 软件保护
典型型式的软件保护
通用PC法制相关软件：
  法制相关软件保护是对除动态数据以外的执行代码（包括型式参数）进行至少16位CRC校验和计算或保护程度不低于该算法的方法，该校验和的计算在程序启动时自动完成，或在运行期间通过手动命令计算，计算结果作为软件标识使用。
  与其它相关应用软件关联，关联的应用软件会依据需求发生改变或修改，或者说称重结果的应用可能是未知的，由实际应用软件确定（也可能是用户开发的），称重软件的运行是由关联的应用软件触发或启动的。
  因此，法制受控软件与其它应用软件之间经保护性软件接口通讯。所有输入命令被送入一个程序进行过滤。只接受经型式批准的和文件说明的命令，不接受其它任何命令。过滤程序是法制相关的也应受到保护。否则所有软件都作为法制相关的。

## Slide 18: 软件保护
  专用PC法制相关软件
  提供软件版本号或计算的校验和作为软件标识。
  通常专用PC (IND 880, RT PC scale )采用完全封闭的外壳对硬件和软件通过铅封机构加以保护，或采用closed shell 方法保护，法制相关称重软件的硬件环境和软件环境恒定不变。这类PC软件被称为P型软件。
  衡器用户不能访问操作系统安装和卸载软件，对于使用者而言与采用嵌入式软件的智能衡器从使用角度而言没有区别。PC通电后直接启动衡器称重软件，不会被最小化和同时运行其它与称重无关的软件。
  参数保护可以施加铅封结构的外壳实现的，或通过使用audit trail来实现保护。
  嵌入式软件保护：
  软件固有特性是基本安全的，参数通过物理铅封保护，也可以使用audit trail 技术。

## Slide 19: Agenda
To shift Highlight
Click the arrow, press shift key and move top or bottom
1 | 前言
2 | 概述
3 | 软件保护
4 | 软件接口及软件分割
5 | 数据传输和保存
6 | 软件下载

## Slide 20: 软件接口及软件分割 软件分割——基于IT技术附加要求
  如果软件有法制相关部分和非法制相关部分，对于法制相关部分应符合软件保护的要求。
  非法制相关部分软件与法制相关部分应通过软件接口实施分割，如果没有分割，所有软件被认为是法制相关，应全部加以保护和不允许修改。
  法制相关软件与关联的非法制相关软件之间的分割是通过保护性软件接口实现的。
  软件分割不是必须的，其目的是避免非法制相关应用软件与法制相关软件实施一样的保护而影响客户定制需求的实现。
  法定相关程序有资源优先全。称量程序运行中不可能被其它程序关闭。
  如果存在软件分割，法定相关软件程序应提供软件接口的应用以及限定。
  软件分割方案是一般保护要求下的技术方案，如果系统需要应采用附加方法或整个软件保护法制受控，例如与金融相关，与国家战略数据相关等。

## Slide 21: 软件接口及软件分割 软件接口 – 基于 IT 技术的附加要求
软件接口属于法制受控软件单元，在感官上应用软件单元与法制受控软件单元之间的通讯都必须通过该软件接口，该接口被定义为受保护的接口，是法制相关软件的一部分。
接口包括程序代码和专用数据域。
受保护的含义是：
规定的参数和数据的交换只能通过该接口，法定相关软件的功能运行的命令只能通过该接口才能被触发或启动。
且相互的信息交换仅经过该接口，设计上没有其它通道连接。用户不可能绕开该接口进行信息传递。
因此，设计文档必须对下面内容加以定义和说明：
法定相关功能程序模块和数据（称重软件功能和数据描述）；
经保护性软件接口实现的功能（通过外部命令可以让称重单元实现的功能）；
经保护性软件接口交换的数据；

## Slide 22: Agenda
To shift Highlight
Click the arrow, press shift key and move top or bottom
1 | 前言
2 | 概述
3 | 通用要求
4 | PC软件保护
5 | 软件接口/软件分割
6 | 数据传输和保存
7 | 软件下载

## Slide 23: 数据保存与传输 数据长期保存——基于IT技术下的附加要求
  测量结果作为日后法制应用，需要对该数据进行保存或通过通信口传输到规定的数据存储装置。
  为保证保存数据完整、可靠和安全，应满足下面的要求：
  数据存储装置应有足够的容量，能防止因容量不够而引起的数据丢失。
  保存的数据信息应完整，以便再现测量时的所有信息，包括：
          毛重值或净重值和皮重值（区别按键除皮和预置皮重）；
          小数点；
          测量单位；
          数据标识（测量日期和时间）；
          测量装置的标识（如果数据来自多个测量装置）；

## Slide 24: 数据保存与传输 长期存储数据的保护 – 基于 IT 技术的附加要求
  需要存储的法定相关数据应被保护，防止有意和无意修改。
  对于内置嵌入式数据存储装置，简单奇偶校验是允许的。
  使用外部PC存储，数据至少使用CRC-16校验或加密、签名保护。
  数据保存必须是自动的，中间值可以不保存。
  如果数据存储装置是衡器的一部分，或是系统软件方案的一部分，数据保存软件属于法定相关软件应符合软件保护要求。

## Slide 25: 数据保存与传输 数据传输——基于 IT 技术的附加要求
  采用PC作为外置数据存储装置，需要将衡器数据通过端口和网络（或电缆）传输到PC，或通过电缆或网络将结果传输到远程显示器。
  法制应用相关数据传输的网络有时是开放型的，利用开放型网络传输法定相关数据应：
  至少CRC-16校验和，如果数据不真实完整应被禁止使用和丢弃。不同的法制应用有不同的保护要求，因此需要采用更安全的加密算法来加以保护。
  测量数据不受传输延时的影响，因此需要有一定缓冲能力。
  如果网络服务中断，不得有测量数据丢失。
  发送装置保持数据直至受到数据被正常接受的证明。

## Slide 26: Agenda
To shift Highlight
Click the arrow, press shift key and move top or bottom
1 | 前言
2 | 概述
3 | 通用要求
4 | PC软件保护
5 | 软件接口/软件分割
6 | 数据传输和保存
7 | 软件下载

## Slide 27: 软件下载 基于 IT 技术的附加要求
  制造商投入使用前的软件下载：
  对下载的程序已经进行了符合性评价，由制造商为衡器下载软件。投入使用后软件受到保护，不可能更换或其变化有明显指示。
  通过传统的物理铅封（硬件保护）方法和软件保护防止软件的更改。
  投放使用后软件更新的下载：
  只有经型式批准的软件允许加载该型式的衡器，因此如果需要机构确定是否增加新的软件标识。同一型式的衡器可以有多个软件版本，只要符合相应的规定。
  制造商文件证明软件已经保护并批准。
  对法制管理应用，至今为止仅允许本地访问，即仅限于授权人（授权服务或在现场有检查监视）进行法制相关软件的下载。
  从技术角度而言，符合某些条件也应该允许通过本地或远程访问进行法制相关软件下载和加载。原则是：计量特性保持不变，符合性声明仍然有效（基于管理要求）。
  通过技术方法保证经批准的软件只能在相应型式的衡器上被加载（衡器中不可下载固定部分保证不可能下载本型式许可的软件）。

## Slide 28: 软件下载
  每台独立的衡器有一个固定和受保护的软件，该软件不可能被更改，也不可能被禁止运行，在软件中保存了装置特定参数以及检查用信息。这部分由软件制造商提供的文件证明并获得批准。
  衡器固定的软件有能力对下载软件检测其真实性和完整性
  衡器在固定（不可更换）的软件中必须有自动检测装置，允许设置通过命令检测下载软件的真实性和完整性。没有通过验证的软件不会被加载，原始软件也不会被替代。
  衡器有装置以保证对衡器后续软件下载管理的跟踪（可追溯下载——用户自行下载更新）
  授权人能实现对法制管理衡器实现监督，追溯法定相关软件的下载。
  使用事件记事簿对软件下载控制，记录所有必须信息，包括软件标识。
  记事簿无法记录新的下载信息，下载被拒绝（除非打开物理铅封清除记录后）。
  只有用户同意下载才允许软件更新
  衡器投入使用，用户对衡器负责。
  制造商必须提供下载技术方法说明，并获得批准。

## Slide 29: 软件下载
  如果应用软件与法制相关软件没有软件分割，应用软件的下载管理参照法制相关要求执行。
  对设置了软件分割，非法制相关软件的下载不需要按上述要求实施控制。
  传统技术方案举例：
    外壳铅封；
    下载接口铅封；
    使用物理或逻辑开关的操作保护。
  利用软件分割：
  可下载更新软件与固定软件部分通过保护性软件接口分开。
  软件的固定部分包括装置特定参数、软件下载的控制和检查程序部分，能实施下载管理、识别下载软件的真实性和完整性，实施下载跟踪对事件记录以及软件标识的记录和显示。
  软件的固定部分不受可下载软件的影响，保存在受保护的硬件内，对固定软件的修改必须破坏铅封。
  内部接口的数据命令是被型式定义的，不允许有定义以外的。
  外部接口在需要时由用户激活。
  外部接口经互联网连接到下载资源URL。下载管理由软件固定部分实施初始化。

## Slide 30: 软件下载 举例示意图

## Slide 31
更多的软件要求和描述参见：
OIML D31
General requirements for software controlled measuring instruments
WELMEC 2.3
Guide for Examination Software (Non-automatic Weighing Instruments)
WELMEC 7.2
Software Guide (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC)

## Slide 32: Put Chapter Title here
Topic 1
Topic 2
Topic 3