OIML R60 2017 Load Cell 学习、复习和思考

- OIML R60 Load Cell 定义为适用于测量物体质量的法制计量用衡器用传感器，请根据准确度等级分级原则，在下表中填入传感器各准确度等级对应的最小和最大检定分度数。

| 准确度等级 | 最小检定分度数 | 最大检定分度数 |
| --- | --- | --- |
| A | 50 000 | 不限 |
| B | 5 000 | 100 000 |
| C | 500 | 10 000 |
| D | 100 | 1 000 |

- 称重传感器最大允许误差是用检定分度值的份数与误差分配系数的积表示的，R60规定的模拟式传感器的典型误差分配系数 pLC=   0.7    。请完成下面表格的内容和回答相关问题。

  - 假设模拟传感器准确度等级C，最大检定分度数4000，根据上述分配系数完成下表内容。

| 分度数 | 最大允许误差 mpe (v) |
| --- | --- |
| 0 ~ 500 | 0.5 x 0.7 = 0.35 |
| 501 ~ 2 000 | 1.0 x 0.7 = 0.7 |
| 2 001 ~ 4 000 | 1.5 x 0.7 = 1.05 |

  - 如果举例是数字式称重传感器，最大允许误差的分配系数可以等于1 吗？为什么？

不可以，题意定义为传感器，传感器最大允许误差分配系数只能在0.3 ~ 0.8，误差评定中通常使用0.01v的分辨率描述最大允许误差是足够的，因此该分配系数也仅使用一位小数。

  - 如果b)的答案不是1，允许的最大分配系数是多少？

数字式称重传感器的最大允许误差分配系数为0.8

- 在传感器误差计算中，误差是测量值相对于Dmin 和75%测试载荷 [(Dmax-Dmin)×0.75] 在20ºC时确定的直线值比较而言的。对于传感器Emax=1000 kg，测试中假设Dmin=0 kg，Dmax=1000 kg，那么在同一组测试中，750 kg载荷点的计算误差应是    0.00    v。

- 标准中传感器的最大允许误差由3个方面的误差综合而成，它们分别是：

  - 非线性误差                   ；

  - 滞后误差                     ；

  - 温度对灵敏度影响的误差       。

试着回答：为何称重传感器的允许误差不分别对这3个分量独立规定和分别评价，而是它们的综合？

称重传感器定义为是用于确定被称量物品质量大小的法制计量器具，称量误差是物品测量值与物品质量真值之间的差，由上述3个分量的综合相关。对于最大允许误差，3个分量如何分配与称量误差的关系不是唯一的，由传感器制造商自行确定。非线性误差与温度对灵敏度影响一起组成了(毛重)称量误差，滞后误差大小确定了传感器是否可以在具有除皮功能的衡器上使用或对皮重值的限定。

- 为满足非自动衡器除皮功能的要求，在最大称量范围内除皮有效，因此在传感器的选型中，要求该传感器综合误差中的    滞后    误差绝对值不大于   0.5    v。

(附加：如果特别规定了传感器的DR，例如 0.25v，上述误差的绝对值应不大于  0.25   v。如果可以，试着给出结论的说明)

传感器另行规定DR小于0.5v (本举例 Z=2×nLC，衡器的Max/e1≤Z) 表示该传感器可以用于多分度值型式的非自动衡器，为保证在该型式衡器中仍能满足除皮功能，那么传感器的滞后也应小于0.25v 的要求。

- 在设计和型式评价中规定传感器的最小检定分度值 vmin是重要的技术参数之一(Y值描述 Y=Emax/emin)，衡器设计中要求传感器 vmin 考虑与衡器的最小检定分度值 emin 相兼容。对于单传感器应用，假设衡器最大称量Max=6 kg，衡器的检定分度值e=1 g，如果选择 Emax=11 kg 的传感器，该传感器的Y 值应不小于   11x1000/1=11000    。在评价温度对最小静载荷输出影响时，每5ºC最小静载荷输出变化应不大于   0.7   g。

- 如果上题选用的传感器是数字式的，对该传感器进行射频干扰试验时，最小静载荷输出变化为0.8 g，试验结果是否满足规定的抗射频干扰要求（在你认为正确的答案中勾选）？

| √ | 符合 |  | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- |

对于抗射频干扰试验，在有干扰时数字式称重传感器MDLO允许变化 vmin (1g)。

- 准确度等级为C6的传感器，如果没有特别的规定，该传感器的Z值是   6000    。

传感器制造商规定了一个小于0.5v 的最小静载荷输出复出(DR)，对该参数特别规定的作用是：

| - 为满足多范围衡器应用要求 |  |
| --- | --- |
| - 为满足多分度值衡器应用要求 | √ |
| - 为满足多传感器应用要求 |  |

- 在对标注了CH或无湿热标识符号传感器进行交变湿热试验时，试前和试后需要对传感器的最小静载荷 (Dmin) 输出和最大试验载荷 (Dmax) 输出进行测量，为保证测量结果的真实可信，需要对被试样品在测试设备上安装重复性加以验证，并保证重复安装后最大试验载荷输出的差异不大于   0.2   v，(通常，这种影响应不大于最大允许变化 ( mpc)的1/5)。

如果不能满足要求，请分析可能的原因是：

测试工装影响

被试传感器对载荷力作用点特别敏感

连接电缆重复连接影响

环境变化影响

- 对于数字式称重传感器预热和电源电压变化要求，2017版本的R60除了规定需要满足每次加载测试的称量误差都要符合规定的最大允许误差要求外，还增加了相对于首次测试，后续测试量程误差的变化不大于   1    vmin 的规定。